ЧТЗ на разработку ПО калибровки ДХС

Проект № 0871. НПТ-1К_Р

ЧТЗ на разработку ПО калибровки ДХС

Проект № 0871. НПТ-1К_Р

Разработал:

Руководитель проекта

______________ <Ф.И.О.>

Согласовано:

| Руководитель проекта | ______________ Ведешкина И.В. «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | ______________ Таранов В.В. «___» ________ 20___ г. |
| Инженер-программист | ______________ Махлов О.В. «___» ________ 20___ г. |

Разработал:

Нач. ОПП

______________ Шелагуров А.В.

«___» ____________ 20___ г.

Разработал:

Нач. ОПП

______________ Шелагуров А.В.

«___» ____________ 20___ г.

Москва 2018 г.

Москва 2018 г.

# Разработка ПО для калибровки (юстировке) ДХС

      - ПО должно обеспечивать калибровку ДХС приборов линейки НПТ (НПТ-1К, НПТ3, НПТ3.Ех,). Первая версия ПО только для НПТ-1К.

      - Требование к ПО

        - Работа под Win7, 8, 10

        - Кол-во одновременно подключаемых приборов до 10.

        - Рабочее окно, см . Рисунок 1

        - Должно быть предусмотрено окно для групповой настройки приборов 1…10, см. Рисунок 2.

  - Описание Рабочего окна

    - Вкладка НАСТРОЙКИ

      - Во вкладке «Настройки » Устанавливается:

    - Температуру контроля (-5,0…+5,0 °С )

    - Температуру отклонения Δ °С (0…5,0)

    - Время таймера прогрева (мм, сс) (59:59)

      - Заполняются «Заводские параметры» (как пример, см рис 1), соответсвующие подключенному прибору

    - Вкладка ПРИБОР

№1 – Индикатор номера подключенного прибора

    - Прибор не определен – порт не назначался

    - Прибор подключен – прибор подключен к соответствующему порту

    - Прибор отключен – порт был определен, но прибор отключен

№2 – Индикатор результата измерения ДХС

№3 – Индикатор результата калибровки

    - Ожидание – прибор не подключен, калибровка не начиналась (кнопка «Пуск» не нажималась)

    - Операция – прибор подключен, идет операция (Прогрев, Калибровка ), отсутствует результат калибровки

    - ОК – результат калибровки, отклонение температуры не более установленной (Δ °С)

    - БРАК – проверка результата калибровки, отклонение температуры  более установленной (Δ °С); ошибка в процессе калибровки ; ошибка записи ЗУ

№4 – Индикатор статуса операции

    - Ожидание начала операции – прибор не подключен, операция не начиналась

    - Текущая операция не окончена – операция начата, но не окончена (отсутствует результат)

    - ОК – результат операции положителен

    - БРАК – результат операции отрицателен

№5 – Индикация длительности операции (Прогрев, Калибровка, Проверка, Запись ЗУ). По окончании последней операции процесса калибровки время фиксируется.

№6 – Кнопка «очистки сообщений». По нажатию очистить содержимое Окна сообщений.

№7 – Окно сообщений. Выводятся все команды и  операции с соответствующими результатами (ОК, Брак). В случае успешной команды или операции текст черный, в остальных случаях – красный.

№8 – Индикатор. Отображение времени таймера прогрева

№9 – Индикатор. Абсолютное отклонение в °С измеренной температуры от установленной

№10 – Кнопка. ПУСК/СТОП. По кнопке производится процесс с первой операции

№11 – Чекбокс. включение/отключение таймера прогрева. Если Таймер отключен – операция Прогрева пропускается

№12 – Кнопки выполнения отдельный операций. Одна кнопка – одна операция

№13 – Чекбокс. Запись ЗУ.

№14 – Индикатор всего времени процесса (все выполненные операции). Автоматическое обнуление после подключения прибора.

№15 – Шкальный индикатор всего времени процесса (все выполненные операции). Если процесс или операция выполняется – мигает крайний правый сегмент. Длина  шкалы –ориентировочное время выполнения всего процесса. Автоматическое обнуление после подключения прибора.

№16 – Чекбокс. Очистка сообщений после подключения прибора

№17 – Окно настроек.

  - Алгоритм работы

    - Подключение прибора:

    - При подключении НПТ по USB создается виртуальный СОМ-порт

    - На вкладке «Прибор» отображается подключенный НПТ:

НПТ-1К.00.1.3

НПТ-3.00.1.2

НПТ-3.00.1.2.Ех

    - В поле номера прибора (рис.1 «1») отображается номер (1…10) подключенного прибора.

    - Прибор готов к калибровке ДХС

    - По нажатию кнопки «Пуск запускается таймер обратного отсчета (таймер прогрева ). Для прогрева НПТ перед калибровкой)

    - Проверяем\включаем ДХС:

    - в окне «Изм °С » выводится текущая температура ДХС

    - в окне «Абс. П» выводится значение, равное: Т контроля - Изм °С

    - По истечении времени запускается процесс калибровки ДХС

    - Проверяем в течении 1 мин. В течении времени проверки периодически считываются и отображаются значения температуры ХС и отклонения (Δ).  По истечению 1 мин фиксируется результат: ОК/БРАК.

    - Выводим результат калибровки успешно или нет.

    - В случае успешного завершения, пишем заводские параметры (если необходимо)

    - При отключении прибора от USB – «убиваем» созданный виртуальный СОМ-порт.

  - Требование к интерфейсу:

    - Основное окно программы должно быть разбито на 10 панелей, по максимальному кол-ву одновременно подключаемых приборов.

    - Все 10-ть панелей должны быть одновременно отражены в одном окне.

    - Общее окно программы должно масштабироваться в соответствии с разрешением монитора.

    - Каждая панель должна быть не зависима от остальных по функционалу и иметь свои инструменты управления.

    - Все PASS-сообщения должны выводиться черным цветом, все Fail – красным.

  - Прочие требования

    - Время выполнения операций:

Прогрев – соответствует установки таймера.

Калибровка – 1 мин.

Проверка – 2..3 сек

Запись ЗУ – 2..3 сек

  - Рисунки

Рисунок 1. Рабочее окно (10 шт)

.

Рисунок 2. Окно групповой настройки